## Slide 1: JASMINE望遠鏡光学系の地上評価検証計画
末松芳法, 都築俊宏, 小原直樹（国立天文台）, 磯部直樹（ISAS/JAXA）, 鹿島伸悟ほかJASMINE光学系検討チーム
日本天文学会２０２３秋季年会 V211b

## Slide 2: 概要
・JASMINEは 銀河系中心領域恒星の超高精度位置天文観測とM型星周りの地球型惑星の探査を科学目的とする公募型小型衛星ミッション（3号機に選定）である。
・この科学目的を達成するために、望遠鏡構造温度安定性を重視した口径36cm回折限界望遠鏡と波長1.0-1.6μmバンドパスフィルター及び近赤外線検出器（画素数4k×4k相当）からなる観測装置を搭載する。
・恒星の超精密位置観測のため、望遠鏡には近赤外波長でのストレール比0.9以上の光学性能、軌道上での安定した画像ひずみ（望遠鏡歪曲収差、フィルター及び検出器起因の画像ひずみ）時間変化10μas以下が要求される。
・望遠鏡は光学性能の出しやすい軸対称3枚鏡（M1、M2、M3）コルシュ・タイプの光学系で、開口からの迷光、視野外背景光が検出器に達するのを抑える構造を検討。
・軌道上での安定した光学性能、画像ひずみ性能を保証するため、望遠鏡光学系・構造設計と合わせて、光学系組立及びアライメント調整手順、地上光学性能評価試験方法を確立することが重要である。望遠鏡光学系設計、望遠鏡光学系試験マトリクス、評価検証手順立案の進捗状況を報告する。
M1
M2
M4
M5
M3
Bandpass Filter
JASMINE望遠鏡光学系

## Slide 3: アウトライン
組立調整フロー1 (やぐらの設置)
組立調整フロー2 (M1設置調整)
組立調整フロー3 (M2設置調整)
組立調整フロー4 (M3,M4,M5設置調整)
組立調整フロー5 (望遠鏡光学系全体調整)
組立調整フロー6 (検出器ボックスの組み込み)
1. 組立調整案
2. 光学性能試験案

## Slide 4: 組立調整案 フロー1（やぐらの設置）
クリーンブース内 或いは
クリーンエアーユニット環境内に設置
【1-1 やぐらの設置】
・やぐらを光学定盤の上に設置する
－やぐらは、望遠鏡の組立・光学系調整・
光学試験に使用され、望遠鏡上下反転
ができる機能を持つ
－望遠鏡と折り返し平面鏡は一体で
上下反転できるようにする
（重力変形をキャンセルする測定のため）
光学定盤
望遠鏡
上下反転
折り返し平面鏡

## Slide 5: 組立調整案 フロー2（M1設置調整）
M1ユニット
・やぐらにミラーセルを取り付ける
・セオドライトを光学定盤上に鉛直指向設置する
→セオドライトの光を「光軸」と見立てる
・ミラーセルの位置・傾きを調整する
－ミラーセル中心と光軸を一致させる。水平出し
セオドライト
光軸（鉛直）
光学定盤
【2-1 M1ミラーセルの取り付け】
・M1ユニットを取り付ける
・M1レチクルを用いてM1頂点を光軸に合わせる
（M1レチクルの例：
M1中央穴に＋印のついた円筒をはめ込む）
【2-2 M1ユニットの取り付け、M1の位置調整】
ターゲット像の結像
M1傾き調整
セオドライト
光軸（鉛直）
光学定盤
照明
カメラ
半透明
ターゲット
M1レチクル
【2-3 M1の傾き調整】
・半透明ターゲットをM1曲率中心、光軸上に設置する
・ターゲットの高さとM1の傾きを調整する
－照明したターゲットを上からカメラで覗き込む
－M1により結像したターゲット像とターゲットを重ねる

## Slide 6: 組立調整案 フロー3（M2設置調整）
・折り返し平面鏡を望遠鏡開口上に設置する
－傾き調整にセオドライトの光を使用する
－M2設置の後に行っても良い
・M2ユニットを望遠鏡構造に組み込む
【3-1 折り返し平面鏡、M2ユニットの取り付け】
M2レチクル のイメージ
【3-2 M2の光学調整】
・位置調整を行う
－M2レチクルを用いてM2頂点を光軸に合わせる
（M2レチクルの例：M2の頂点に＋印をケガキ）
・傾き調整を行う
－鉛直上向き、光軸上2次焦点にSHセンサーを設置
－コマ収差が最小になるよう調整する
（大きな傾きを取る程度？重力変形による2次焦点
ずれの補正が必要？要検討）
折り返し
平面鏡
SHセンサー
M2
傾き調整
M2
シフト調整
セオドライト
光軸（鉛直）
光学定盤

## Slide 7: 組立調整案 フロー4 (M3, M4, M5設置調整)
・M3レチクル（裏面）を参照し、
M3を所定の位置、傾きに調整する
・M4、M5を中心穴、外周を用いて、
所定の位置、傾きに機械精度で設置する
【4-1 M4, M5の取り付け】
・M1と同様の手法を使用する
・所定の3次焦点位置に半透明の十字ターゲット
を設置する
・ M4, M5の傾きの調整を行う
－照明した十字ターゲットを上からカメラで覗く
－折り返し平面鏡による戻り光が望遠鏡を通し
結像するターゲット像とターゲットを重ねる
【4-3 M4, M5の粗調整】
【4-2 M3の取り付け】
M4
M5
M3
セオドライト
光学定盤
3次焦点位置
十字ターゲット
カメラ
照明
折り返し平面鏡
M3レチクル（裏面）

## Slide 8: 組立調整案 フロー5 (望遠鏡光学系全体調整)
・SHセンサーを干渉計に交換する
・視野中心、視野端を測定。干渉計瞳像を用い
望遠鏡視野にけられがないことを確認する
・視野中心にて上下反転測定。無重力での
波面精度、焦点位置を導出する
・望遠鏡光軸を表すアライメントキューブを
取り付ける。光軸とのずれを測定する
・ピンホールアレイ鏡を水平に設置する
・34度平面鏡をその後方に設置する
・ヘキサポッド付きSHセンサーを水平に設置する
・視野中心ピンホールからわずかにずれた位置の
反射光を使ってSHセンサー光の焦点を調節する
・視野中心ピンホールにSHセンサー光を通し、
コマ、アス収差が最小になるよう、 M2、M3、M4、M5の傾きを調整する （視野端も必要？上下反転測定が必要？検討中）
ピンホールアレイ鏡 - ３次焦点位置に設置 - 望遠鏡からの反射像が 目視できること。 半透明でもよい
34度鏡
(1) コリメータ付きSHセンサー
(2) 球面参照面付き干渉計
視野中心ピンホール
【5-1 望遠鏡光学系全体調整】
【5-2 全系波面収差、ケラレ量の取得】

## Slide 9: 組立調整案 フロー6 (検出器ボックスの組み込み)
・検出器ボックス単体試験の結果をもとに、
真空・温度変化を考慮した焦点位置を算出する
・検出器ボックスを上記の焦点位置に合うように
機械精度で設置する
【6-1 検出器ボックスの組み込み】
・この後、赤外光、真空冷却下での結像結果
をもとに検出器の位置・傾きの微調整を行う
検出器ボックス

## Slide 10: 熱変形による歪曲収差変化試験案
歪曲収差の変化測定方法案：
非軸対称な温度変化を与えて、M1基準でM2、M3鏡の位置ずれ、傾き変化測定（側面の反射光変化（レーザー＋PSD或いはオートコリメータ及びレーザー測距系）
検出器使わないので、空気中で測定
得られた変位を光学設計に反映し、光線追跡ソフトにより、像ひずみの変化を解析的に導出・評価する。
△T
レーザー
PSD

## Slide 11: 歪曲収差変化試験: 解析例
元の歪曲収差マップ
歪曲収差変化分マップ
M2 tilt θx=14.4 mas (4 10-6 degs)
視野端で歪曲収差最大で1.8μas変化

## Slide 12: 望遠鏡光学系E2E試験案
真空チャンバーを準備（JAXA筑波光学チャンバー？簡易真空チャンバー製作？）
望遠鏡を水平置き設置。望遠鏡アライメントキューブにより光軸水平だし。
Φ50㎝光学窓付きフランジ・傾き調整、焦点調整機構付きφ40㎝コリメータをチャンバー外部に設置。
真空・温度・焦点位置の確認
既知のデフォーカス（M5の焦点調節機構想定）を与え、Phase Diversity法により、波面測定（重力変形の影響を考慮）。ベストフォーカス調整も行う。
Φ50㎝光学窓
φ40㎝コリメータ
Φ5㎝光学窓
アライメントキューブ測定用
アライメントキューブも見えるように
L字望遠鏡設置台
簡易真空チャンバー
望遠鏡構造・保持構造は省略

## Slide 13: Phase Diversity法による光学性能評価
Pinholes focus scan
Derived PSF
Derived wfe
Pinhole deconvolved
Pinholes focus scan
Derived PSF
Derived wfe
Pinhole deconvolved
-0.69λ PV
+0.69λ PV
-0.69λ PV
+0.69λ PV
既知のデフォーカス量（±1 λ程度）を与えた撮像データを、波面誤差がゼルニケ直交関数で表せると仮定して、メリット関数を最小になるよう、ゼルニケ係数を求める。

## Slide 14: 望遠鏡部環境試験前後の健全性試験案
望遠鏡部単体光学試験
望遠鏡部を組立調整につかったやぐらに設置。検出器ボックス前に、34度ピックアップ鏡及びコリメータレンズを挿入できる構造を持ち、これを挿入して、視野中心にて、平面参照面干渉計により光学性能に環境試験前後で変化ないことを確認。
干渉計
挿入パイプ
M5鏡
折り返し平面鏡

## Slide 15: システム環境試験前後の光学系健全性試験案
衛星バスに載った望遠鏡を光学測定できるやぐら（クリーンブース化することで、保管時のコンタミ防止にも使える）。微小擾乱の光学測定兼用。
検出器ボックス前に、 34度ピックアップ鏡及びコリメータレンズを挿入できる構造を持ち、これを挿入して、視野中心にて、平面参照面干渉計により光学性能に変化ないことを確認。
別オプションとして、システムが用意するであろう衛星ドーリーで横倒しにして、平面鏡設置台、干渉計設置台を置いて干渉計測定するのでもよい。この場合、微小擾乱光学測定も同じ配置で、平面鏡なしで直接開口からレーザーを入れる。加速度センサー測定のときと衛星望遠鏡の向きが90度異なるので解釈に注意が必要。
干渉計
折り返し平面鏡
へパフィルターユニット
設置ドーリ
バス部
望遠鏡フード
サンシールド

## Slide 16: 微小擾乱試験案
加速度センサーによる測定
レーザー光による光学測定
望遠鏡光学系に加速度センサー取り付け（MTM時）
衛星ばね吊り
擾乱源を動かし加速度データ高速取得
衛星床置き
擾乱源を動かしレーザー光の位置ずれをPSDにより高速取得
設置ドーリ
望遠鏡フード
サンシールド
設置ドーリ
バス部
姿勢擾乱源
望遠鏡フード
サンシールド
望遠鏡部光学系
バス部
姿勢擾乱源
望遠鏡部光学系